附件1：设备参数
一、急救用品车  3台，预算10500元
1.主要由ABS工程塑料结构组成；

2.顶侧：对向抽拉式平台；

3.配有除颤板

4.车体正面：中控锁，配置有2层抽屉、抽屉内3*3分隔片，可自由分隔，抽屉拉手为燕尾式；底层对开式柜门。
5.车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能。

6、样式如图
[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



二、心电图机招标参数，1台，预算16000元
1、 内置可充电锂电池，连续工作时间不少于500 份自动报告，或不少于2 小时连续记录，或不少于6 小时无记录测量

2、 频率响应：0.01Hz ~ 500Hz

3、 采样率：64 kHz

4、 输入阻抗：≥100MΩ（10Hz）

5、定标电压：1mV±1%

6、耐极化电压：≥±900mV（±5%）

7 、共模抑制比： ≥140dB（AC滤波开启） 

8、灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、20/10、自动mm/mV ±5%

9、 ≥5英寸彩色液晶屏
10、分辨率不小于800×480 pixels
11、 支持屏幕背景网格显示

12、内置存储器支持存储1200 份心电图报告

13 、 支持外接U盘扩展存储空间

14、 内置高分辨率热敏式点阵打印机，最大记录通道数为4通道

15、走纸速度：5mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s，误差不大于±5%

16、 打印分辨率：垂直分辨率≥8点/mm，水平分辨率≥32点/mm（25mm/s）

17、  支持一维码/二维码条码扫描仪，可快速输入病人信息 
18、具有关机延迟功能：自第一次低电量提示后，有至少5分钟的关机延迟时间

19、  外部接口：USB接口*2，网络接口

20、支持无线WIFI模块，具有2.4G/5G双频

21、 支持HL7/DICOM/FTP标准协议，满足医院联网需求

