设备询价采购公告附件

声明：所有递交报价文件的供应商均视为同意以下内容条款。

一、说明

本次采购询价请各供应商尽快报价，紧急联系货源。如不方便报送纸质版材料，可将报价材料盖章扫描发送至招标办工作邮箱：

wfgxyyy@163.com

报价时间：2020年1月29日至2020年1月31日24：00，以邮箱收到时间为准。逾期提交或所提交的报价文件不符合规定，恕不接收。

二、质保金及付款问题

付款方式为：供应商提供正规销售发票，设备验收合格后7日内支付合同金额90%，余款质保期满无质量问题后付清。

三、采购原则：

符合参数要求，性价比高，供货周期短。

四、采购货物明细

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | 1台 | 180000元 |
| 2 | 便携式心肺复苏仪 | 1台 | 90000元 |
| 3 | 移动式医用等离子空气消毒机 | 10台 | 55000元 |

质保期：3年

设备出厂时间：不得早于2019年2月

五、材料说明

报价文件附带以下资料

1、生产厂家资质文件：

营业执照、生产/经营许可证、产品注册证/备案登记表或同类文件

2、授权文件：本次采购时间紧急，授权可以确定供应商后补充，但需形成有效链接

（如：厂家 —— 一级代理 —— 二级代理 —— 医院）

3、各级代理经销商资质文件：

营业执照、经营许可证（所售设备需在经销商营业范围之内，二类医疗器械备案，三类许可）

报价供应商营业执照、法人授权书，被授权人身份证复印件

4、报价单（因未使用医院提供的报价单模板造成报价信息的不明确，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

5、参数偏离表

供应商需在报价文件中附加技术参数偏离表（因供应商未提供技术参数偏离表或提供的参数偏离表不完整，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

六、报价单模板：

潍坊高新技术产业开发区人民医院

医疗器械/配件询价采购报价单

注：以下表格左侧项目不可修改删减，右侧红色字体填写完毕后删除，如有疑问可咨询0536-7516085

一、

（注：医疗器械需附上经销商资质文件、厂家资质文件、产品注册证或备案登记表；医院有权根据实际需求追加认为需要的证明文件）

|  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 设备必须与产品注册证或备案凭证名称一致 |  | … |
| 生产厂家 | 设备生产厂家全称 |  | … |
| 规格/型号 | 医疗器械必须与产品注册证或备案凭证名称一致 |  | … |
| 单价（元） |  |  | … |
| 数量 |  |  | … |
| 总价（元） |  |  |  |
| 总价（元） | 人民币大写： |  |  |

二、

| 供应商 汇款信息 | 单位名称： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

三、

供应商承诺质保期：验收之日起    年（质保最少3年）

供应商报价有效期限：

供应商名称：（盖章）

供应商电子邮箱：           必填

联系人：                联系电话：

供货时间：收到供货通知之日起      天

日期：     年   月   日

七、技术参数偏离表模板：

| 设备名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求参数 | 报价产品参数 | 偏离情况 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、本表偏离情况填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，备注栏可解释，不得虚假填写。

2、每台设备填写一份技术参数偏离表。

八、设备参数

设备一、便携式心肺复苏仪参数

1、适用范围

心肺复苏机可同时模仿对人体胸部按压和口对口人工呼吸，自动对心脏骤停和呼吸停止患者进行精确高效的胸外按压和机械通气。

2、技术参数

2.1 主机采用电动电控方式,无需任何气体驱动,携带方便,可用于120 救护车载、转运途中、抢救室等环境，实现最优CPR复苏效果.

2.2 模式:按压/通气30:2模式，连续按压模式；同时具有自动呼吸供气和胸外按压心肺复苏的复合一体化集成,可以实现不间断通气和按压;

2.3 按压深度连续可调：5—6 CM可调；

2.4 按压频率：100-120BPM范围内；

2.5 按压/释放比：1:1；

2.6 呼吸比：1:1.67；

2.7 潮气量连续可调：400—600ML可调；

2.8 呼吸频率：12bmp；

2.9 气道安全压力：不大于60cmH2O；

2.10 供电：内置可充电锂电池,连续使用时间≧30MIN；

2.11 主机重量：≦8KG, 超小体积，快速安装，缩短开始按压前的等待时间；

设备二、呼吸机参数

1基本特征

1.1  适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。

1.2   ≥12英寸彩色触摸控制屏幕，分辨率≥1280*800。

1.3   屏幕显示：≥4道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。

1.4   自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件

1.5   ≥120分钟内置后备可充电电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

1.6   电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。

1.7  ★具有有创通气模式、无创通气模式

1.8  病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势等数据可导出。

1.9  呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。

1.10 吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

1.11呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。提供备用呼气阀组件一套。

1.12呼吸机整机重量约小于12 kg（不包括台车）

1.13 ★需配备专用台车及120救护车车载固定架各一个。

2呼吸模式及功能

2.1标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、窒息通气模式

2.2可选高级模式：双相气道正压通气（如BIPAP或Bi-vent）；压力释放通气APRV。

2.3其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、纯氧灌注，监测参数的≥72小时的趋势图、表分析。

2.4具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

2.5具有智能同步技术，可以将【呼气触发】设置为【Auto】，通过对波形特征的抽取和分析，自适应算法动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，可以减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。

2.6具备氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加湿加温后氧疗效果更佳，或提供氧疗单机满足科室对氧疗功能需求。

2.7具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）监测功能

3设置参数

3.1 潮气量：20ml—2000ml

3.2 呼吸频率：1-100次/min

3.3 SIMV频率：1-60次/min

3.4 吸/呼比：4:1—1:10

3.5 最大峰值流速：≥210L/min

3.6 吸气压力：5--80 cmH2O

3.7 压力支持：0—80cmH2O

3.8  PEEP：OFF,1--45 cmH2O

3.9 压力触发灵敏度：-10 —- 0.5cmH2O

3.10 流速触发灵敏度：0.5—15L/ min

3.11 氧浓度：21—100%

3.12  叹息功能：有

4 监测参数

4.1 气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测

4.2每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测

4.3 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量的监测

4.4 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测

4.5 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间

4.6吸入的氧浓度的监测

4.7 趋势图和趋势表显示

4.8 具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。

4.9 肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测。

5其他功能

5.1 锁屏功能

5.2漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能

5.3提供直流和交流两种供电方式

5.4 提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式

设备三、移动式医用等离子空气消毒机参数

1、应用场所：适用与普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等。

2、安装方式：移动式

3、外型尺寸：可正常进入病区、诊室等场所

4、消毒方法：等离子体+静电吸附

5、适用体积：60 m3

6、额定循环风量：≥600 m3/h

7、杀菌区电场强度≥8000V，积尘区电场强度≥4000V。

8、净化效果：设备持续工作1小时，对60m³房间≥0.5um颗粒物的净化效率≥91%；净化后室内空气≥0.5um颗粒物≤2000000个/m³，达到十万级洁净度。

9、气雾室细菌的杀灭率均大于100%

10、设备持续工作1小时，对体积为60 m3室内空气中的自然菌消亡率均大于90%，平均消亡率97%。

11、人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒。

12、可有效去除有机气体和医院药水等各种异味。

13、采用微电脑全自动控制，可实现预约开机、关机功能。

14、负氧离子清新净化空气，促进人体新陈代谢。

15、数码中文显示屏，远红外线遥控。

16、自动累时维护报警，过滤器自动清洗报警，消毒模块故障报警功能

17、工作时间自动累计功能。

18、电源：AC 220V  50Hz