医疗设备询价采购公告附件

声明：所有递交报价文件的供应商均视为同意以下内容条款。

一、质保金及付款问题

付款方式为：供应商提供正规销售发票，设备验收合格后支付至合同金额的90%，余款10%质保期三年满无质量问题后付清。

二、采购原则：

符合参数要求，性价比高，供货周期短。

三、设备质保期：三年。

四、材料说明

报价文件附带以下资料

1、生产厂家资质文件：

营业执照、生产/经营许可证、产品注册证/备案登记表或同类文件

2、授权文件：授权文件需形成有效链接

（如：厂家 —— 一级代理 —— 二级代理 —— 医院）

3、各级代理经销商资质文件：

营业执照、经营许可证（所售设备需在经销商营业范围之内，二类医疗器械备案，三类许可）

报价供应商营业执照、法人授权书，被授权人身份证复印件

4、报价单（因未使用医院提供的报价单模板造成报价信息的不明确，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

5、参数偏离表

供应商需在报价文件中附加技术参数偏离表（因供应商未提供技术参数偏离表或提供的参数偏离表不完整，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

五、报价单模板：

潍坊高新技术产业开发区人民医院

医疗设备询价采购报价单

注：以下表格左侧项目不可修改删减，右侧红色字体填写完毕后删除，如有疑问可咨询0536-7516085

一、设备报价

（注：医疗器械需附上经销商资质文件、厂家资质文件、产品注册证或备案登记表；医院有权根据实际需求追加认为需要的证明文件）

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 设备生产厂家全称 | 医疗器械必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 1 |  |
| 2 | 设备必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 设备生产厂家全称 | 医疗器械必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 1 |  |
| 3 | 设备必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 设备生产厂家全称 | 医疗器械必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 1 |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  | 人民币大写： |  |  |  |

二、

| 供应商 汇款信息 | 单位名称： （盖章） 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

三、

供应商承诺质保期：验收之日起    年

供应商报价有效期限：

供应商名称：（盖章）

供应商电子邮箱：           必填

联系人：                联系电话：

供货时间：收到供货通知之日起      日历天。

日期：     年   月   日

六、技术参数偏离表模板：（盖章）

每台设备填写一份偏离表

| 设备名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求参数 | 报价产品参数 | 偏离情况 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、本表偏离情况填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，备注栏可解释，不得虚假填写。

七、设备参数

一、血凝仪

1、全自动凝血分析系统

2、全中文操作系统，标配≥10.4 英寸的彩色触摸显示屏+IPU(信息处理单元)

3、检测针、样本针各自独立

4、具有凝固法、发色底物法、免疫法3种分析方法，免疫法要能够完成FDP、D-Dimer、Vwf检测

5、采用全自动进样架方式进样，样品位≥50个，连续循环进样，标配盖帽穿刺功能

6、试剂位≥30个，其中试剂冷藏位≥28个

7、试剂位倾斜设计，减少试剂死腔量，有效节约使用成本

8、反应杯单个独立，无需磁珠及参比品。一次放置≥300个，可自动连续排列

9、仪器拥有PT演算纤维蛋白原与Clauss法实测纤维蛋白原两种方法

10、专用急诊位，拥有单管急诊和整架急诊两种模式可以选择使用

11、溶血（H）、黄疸（I）、脂血（L）样本监测功能：能自动监测并提示样本是否为溶血、黄疸或脂血标本

12、多波长检测，并且可根据溶血（H）、黄疸（I）、脂血（L）智能监测结果自动调整检测波长。不仅有效避免溶血、黄疸、脂血对检测结果的干扰，更可大大提高低纤维蛋白原标本的检测灵敏度。

13、PT≥120测试/小时，PT/APTT/Fbg/D-D≥70测试/小时

14、检测通道≥8

15、样本量检测功能：自动检测样本量不足及样本过多现象，预见性的提示抗凝剂比例对检测结果的影响

16、自动稀释、自动连锁筛选、自动再检功能、自动多点定标功能、自动开机、自动休眠功能、自动质控时间、自动数据保存功能

17、实时在线质控管理功能，可实现实时的仪器功能监控和远程维护

18、仪器内部设有专门的试剂瓶帽摆放区域，让检测过程更加干净、简洁

二、糖化血红蛋白分析仪

| 1 | 检测原理 | 离子交换高效液相色谱法 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 检测光源 | LED灯 |
| 3 | 检测时间 | ≤1.5min/T |
| 4 | 吸样量 | ≤5uL |
| 5 | 重复性CV值 | ≤1.5% |
| 6 | 检测范围 | 3.0%~18% |
| 7 | 可报告参数 | 需能报告HbA1a、HbA1b、HbF、LA1c、HbA0、Variant_Window变异参数 |
| 8 | 重量 | ≤49KG |
| 9 | 通过认证 | 通过IFCC/NGSP认证 |
| 10 | 自动进样样本容量 | ≥10个 |
| 11 | 层析柱测量次数 | ≥800次 |
| 12 | 校准功能 | 自动校准、手动校准二种方式 |
| 13 | 质控功能 | 自动统计一年内质控数据，每月描绘质控图，计算平均值、标准差及变异系数 |
| 14 | 携带污染率 | ≤ 3% |
| 15 | 高压泵类型 | 双活塞串联式高压泵 |
| 16 | 系统压力 | 仪器系统压力≥12MPa |
| 17 | 条形码功能 | 手动输入条码； |
|  |  | 选配手持条码扫描仪 |
| 18 | 显示屏 | 彩色液晶触摸屏 |
|  |  | 支持中英文界面 |
| 19 | 软件系统 | 基于Linux平台，支持中英文一键切换，智能自诊断系统 |
| 20 | 存储系统 | 存储≥4000份样本数据 |
| 21 | 报警功能 | 需具备仪器异常报警功能 |
| 22 | 打印功能 | 热敏打印机，同时提供IFCC浓度值、NGSP面积 |
|  |  | 及ADA平均血糖，提供中文报告 |
| 23 | 通讯接口 | 具有RS-232接口；支持HIS/LIS系统连接功能 |
| 24 | 工作环境 | 温度10℃～30℃，相对湿度≤80%，海拔不超过2000m |

三、血液分析仪

1	血液分析仪总体要求：全自动五分类血液分析仪

2   检测原理：WBC计数和分类: 半导体激光+流式细胞技术+核酸荧光染色

RBC、PLT计数: 双鞘流技术+阻抗法

HGB测定: SLS无氰化物血红蛋白检测法

3   幼稚细胞检测：幼稚粒细胞采用核酸荧光染色法检测，并能提供定量参数(百分比和绝对值)；

4	检测速度：CBC+Diff≥60个样本/小时；

5  测试参数：不少于28项参数（不包含图形）

6  检测模式和用血量：有三种检测模式（静脉全血、末梢全血、预稀释），用血量都要≤20ul，就能实现CBC+Diff五分类。

7   白细胞检测通道和试剂系统：只需一个通道三种试剂（稀释液、白细胞溶血素、染色液）就能实现CBC+Diff五分类，以减少试剂用量和用血量，降低使用成本。

8	清洗液：  仅须一种清洗试剂用于仪器的保养，以降低仪器的维护成本

9	线性范围：WBC：0-400×109/L

RBC：0－8×1012/L

Hb：0-250 g/L

PLT：0-5000×109/L

10	精密度：	 WBC：≤3%

RBC：≤1.5%

Hb：≤1.5%

PLT：≤4%

11	报警提示功能：具有异常样本的提示报警功能

12  质控和校准：提供与仪器同品牌、原厂配套SFDA注册的质控品和校准品，有独立校准系统，原厂校准品应能提供可溯源性文献，保证分析质量。

13	试剂管理：有试剂用量监测和提示功能

14  操作系统及数据处理系统：	windows XP系统，提供原厂配套的中文数据处理系统，通过中文操作系统、中文操作界面，实现中文报告单发放

15	镜检提示功能：配套镜检规则软件系统，自动提示异常标本的镜检，并且能进行镜检规则的设定，降低医疗风险。

16进样模式：带自动穿刺进样器，有自动进样模式、手动进样模式、末梢血预稀释进样模式。

17 实时在线网络质控功能：提供实时在线质控和远程监控服务(SNCS)，以及针对患者的支持实验室检测的质控服务。