移动核酸检测车紧急询价采购公告附件

声明：所有递交报价文件的供应商均视为同意以下内容条款。

一、质保金及付款问题

付款方式为：签订合同后预付合同金额的30%，供应商提供正规销售发票，车辆及设备验收合格后付至合同金额90%，余款质保期满无质量问题后付清。

二、采购原则：

符合参数要求，性价比高，供货周期短。

- 要求：供应商质保期不少于原厂质保期，出厂日期不得早于2021年4月。 车辆质保执行国家标准，设备质保三年。

- 车辆及设备配置

| 车辆 | 建议造型 | 建议品牌 | 建议型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客车12米 |  |  | 1 |
| 医疗设备 | 设备名称 | 建议品牌 | 建议型号 | 数量 |
| 1 | 全自动核酸提取仪 |  |  | 2 |
| 2 | 全自动医用PCR分析系统 |  |  | 4 |
| 3 | 生物安全柜 |  |  | 1 |
| 4 | 超净工作台 |  |  | 1 |
| 5 | 医用冰箱 |  |  | 2 |
| 6 | 单道移液器 |  | 0.5-10ul/10-100ul20-200ul/100-1000ul | 2 |
| 7 | 八道移液器 |  | 0.5—50ul 10-100ul | 2 |
| 8 | 迷你离心机 |  | 178mm*178mm*115mm | 3 |
| 9 | 漩涡混合器 |  |  | 2 |
| 10 | 高压灭菌器 |  |  | 1 |
| 11 | 对讲机 |  |  | 4 |
| 12 | 条形扫码器 |  | 70*94*168mm | 1 |
| 13 | 消毒车灯 |  |  | 3 |
| 14 | 不间断电源 |  |  | 3 |
| 15 | 笔记本 |  | 一拖二两个PCR | 2 |
| 16 | 打印机 |  |  | 1 |
| 17 | 移液器支架 |  |  | 2 |
| 18 | 台式电脑 | 品牌机 |  | 1 |
| 19 | 分杯系统 |  |  | 1 |
| 20 | 实验凳 |  |  | 10 |

- 车辆、主要设备参数

| 车辆配置参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车型信息 | 公告车型 | 造型 | 发动机品牌/型号 | 额定功率(kw) | 排放标准 |
|  |  |  | 潍柴 |  | 国Ⅵ |
| 基本参数 | 长（mm） | 11990 | 最大总质量（kg） | 18000 |  |
|  | 宽（mm） | 2540 | 前悬/后悬（mm） | 2450/3390 |  |
|  | 高（mm） | 3720 | 接近角/离去角（º） | 9/8.5 |  |
|  | 轴距（mm） | 6150 | 最高车速（km/h） | 100 |  |
|  | 轮胎规格 | 295/80R22.5x7 | 额定载客 | 2 |  |
| 基础配置 | 项目 | 配置项 | 配置 |  |  |
|  | 车身结构 | 车架形式 | 半承载 |  |  |
|  | 地板形式 | 地板形式 | 平地板（部分下沉） |  |  |
|  | 行驶系统 | 悬架 | 空气悬架 |  |  |
|  |  | 前桥 | 7T，盘式 |  |  |
|  |  | 后桥 | 13T，盘式 |  |  |
|  |  | 轮胎品牌 |  |  |  |
|  |  | 轮毂 | 钢轮毂 |  |  |
|  | 操控系统 | 转向器 | 整体式动力转向器 |  |  |
|  |  | 集中润滑 | 无 |  |  |
|  |  | 方向盘 | 四向调节普通方向盘 |  |  |
|  |  | 储气筒放水阀 | 自动放水阀 |  |  |
|  | 制动系统 | ABS | ABS |  |  |
|  |  | 电子稳定性控制系统 | ESC |  |  |
|  |  | 缓速器 | 电涡流缓速器 |  |  |
|  |  | 干燥器 | 国产干燥器 |  |  |
|  |  | 制动阀 | 国产 |  |  |
|  |  | 制动器 | 前盘,后盘 |  |  |
|  | 驱动系统 | 变速箱 | 6档手动两拉锁变速箱（轿车式短柄换挡把手，带换挡助力） |  |  |
|  |  | 离合器 | 进口φ430，单片，干式，膜片弹簧 |  |  |
|  | 散热系统 | 散热系统 | ATS电子风扇（第三代智能温控系统） |  |  |
|  | 燃油系统 | 油箱 | 400L |  |  |
|  |  | 燃油管路加热系统 | 有 |  |  |
|  | 安全配置 | 车内灭火器 | 1个手动灭火器 |  |  |
|  |  | 舱内灭火器 | 发动机舱自动灭火器（灭火剂量≥1.5kg） |  |  |
|  |  | 仓温报警系统 | 有 |  |  |
|  |  | 安全锤 | 电磁呼叫安全锤 |  |  |
|  |  | 倒车雷达 | 有 |  |  |
|  |  | 前轮胎压监测报警装置 | 有 |  |  |
|  |  | 前轮爆胎应急装置 | 有 |  |  |
|  | 内饰 | 仪表台 |  |  |  |
|  |  | 司机前遮阳帘 | 卷收式司机前双幅遮阳帘 |  |  |
|  |  | 司机侧遮阳帘 | 卷收式司机侧单幅遮阳帘 |  |  |
|  | 外饰 | 车门 | 前气动外摆防夹门，前门活动踏步，铝合金门体，乘客门遥控器 |  |  |
|  |  | 侧窗 | 司机窗为内嵌式侧推拉窗、其余为全封闭玻璃 |  |  |
|  |  | 侧窗颜色 | 司机窗、前乘客门为F绿色，其余为深灰色隐私玻 |  |  |
|  |  | 风挡 | 前挡胶玻璃、后风挡钣金 |  |  |
|  |  | 飘带 |  |  |  |
|  |  | 流水槽 | 有 |  |  |
|  | 座椅配置 | 司机椅 | 豪华气囊减震司机椅（带右侧扶手） |  |  |
|  |  | 导游椅 | 有 |  |  |
|  | 舱体配置 | 行李舱 | 翻摆式侧舱门 |  |  |
|  | 后视系统 | 后视镜 | 铝杆电动后视镜 |  |  |
|  |  | 倒车监视器 | 彩色液晶单镜头倒监、倒车雷达 |  |  |
|  | 电器系统 | CAN总线 | CAN总线仪表 |  |  |
|  |  | 行驶记录仪 | 带卫星定位行驶记录仪 |  |  |
|  |  | 蓄电池 | 免维护耐高寒蓄电池195AH*2 |  |  |
|  |  | 发电机 | 150A*3 |  |  |
|  |  | 雨刮器 | 对刮式电动雨刮器 |  |  |
|  |  | USB充电口 | 2A+2A双口驾驶区USB充电口 |  |  |
|  | 多媒体系统 | 视听系统 | MP3播放器+司机喇叭 |  |  |
|  | 灯光配置 | 前后组合灯 | LED前组合灯（双远光、流水式转向灯、日间行车灯）、LED后组合灯（流水式转向灯）、高位制动灯 |  |  |
|  |  | 踏步灯 | 普通踏步灯 |  |  |
|  | 暖风系统 | 暖风配置 | 除霜器+司机散热器+水泵 |  |  |
|  | 服务设施 | 拖车钩 | 前拖车钩 |  |  |
|  | 随车工具 | 随车工具 | 每车1套随车工具，2个停车楔、1件反光背心，1件三角警示牌 |  |  |
|  | 油漆 | 油漆 | 进口实色漆 |  |  |
|  | 高寒工艺 | 顶部防寒工艺 | 顶部防寒工艺（高寒区域标配） |  |  |
|  | 内饰改装 | 各设备室 | 试剂区+缓冲间，样本区+缓冲间，扩增区+缓冲间，洗消间，实验区与缓冲区密封门互锁系统 |  |  |
|  |  | 地板 | 竹编地板+防滑地板革 |  |  |
|  |  | 操作台 | 实验室专用工作台黑色理化板+冷轧全钢柜体 |  |  |
|  |  | 墙板 | 复合墙板，医用白色。 |  |  |
|  |  | 传递窗 | 5个传递窗 |  |  |
|  |  | 操作凳 | 4个 |  |  |
|  | 空调系统 | 空调 | 管道式空气调节系统（集成化制冷、制热、新风、加湿、负压、过滤功能，集成智能控制功能、压差显示） |  |  |
|  |  | 换气系统 | 上进下排定向气流换气系统、各空间独立高效过滤进排风、压力自动控制系统 |  |  |
| 改装配置 | 电器 | 蓄电池+充逆变 | 195AH*2免维护蓄电池（副电瓶）+3kw正弦波充电逆变一体机 |  |  |
|  |  | 配电 | 低压配电保护系统、交流配电保护系统、集成控制面板 |  |  |
|  |  | 灯具 | LED照明灯、紫外线消毒灯、工作指示灯 |  |  |
|  |  | 外接电源线 | 50米外接电源线盘 |  |  |
|  |  | 网络设施 | 5G路由器、网络交换机 |  |  |
|  |  | 其它 | 自平衡液压支腿系统、插座若干、车内外硬盘监控录像系统（八路、大屏、可远程（如使用远程监控功能需额外收取平台费用））、对讲系统五套 |  |  |
|  | 水路 | 洗手设备 | 试剂区缓冲间：水槽+自动感应冷热水龙头+单眼洗眼器 |  |  |
|  |  |  | 样品区缓冲间：水槽+自动感应冷热水龙头+单眼洗眼器 |  |  |
|  |  |  | 扩展区缓冲间：水槽+自动感应冷热水龙头+单眼洗眼器 |  |  |
|  |  | 水箱 | 加湿水箱及供水系统、污水处理系统（集成清水及供水系统集成防冻控制）、水加热系统 |  |  |
|  |  | 管路 | 食品级连接管路、管路防冻设施、手动排水阀门 |  |  |

全自动核酸提取仪

1.处理体积：30uL-1000uL

2.样品通量：1-96

3.配套试剂磁珠回收效率	>99%

4.加热温度：室温-120℃

5.预热功能：具有预热功能，加热速度快

6.中文触控操作，≥10寸彩色液晶屏幕

7.可导入程序

8. 尺寸：可放入生物安全柜

9.低噪音处理（噪音≤50db）

10.具自我清洁功能：具有内置可定时紫外消毒功能；

11.污染控制：具有过滤系统，紫外消毒功能，外排式独立风路，防污染接液板，严格控制孔间污染模块间污染及批次污染，杜绝交叉污染

12.自由编程：自由灵活编辑提取程序

13.快速提取：操作时间短，最快15分钟/次；每次可同时提取1-96份样品。高纯度、高得率

14.振荡混合：多模式多档速度可调

15.试剂种类：磁珠法试剂

- 16.内部程序：可存储>500组程序
17、平台板位数≥8个，转盘式结构

全自动医用PCR分析系统

1.样本容量:96孔；

2.适用耗材：0.2ml 96孔板、8联管，单管(乳白色管、透明管、磨砂管均可适用)；

3.检测通道:≥6；

4.适用荧光素：

1）通道1：FAM、 SYBR Green I、SYTO 9、EvaGreen、LC Green；

2）通道2：HEX, VIC, TET, JOE；

3）通道3：ROX、Texas Red；

4）通道4：Cy5；

5）通道5：Alexa Fluor 680；

6）通道6：FRET；

5.反应体系：0-100μl；

6.光源：高亮长寿命免维护LED光源；

7.荧光检测方式：光电二极管（PD）作为检测器，顶部激发、顶部扫描，6个荧光通道同时逐孔扫描，无荧光边缘效应；

8.检测时长：7秒内完成6个荧光通道96个孔位的全部检测；

9.模块控温范围：0～100℃；

10.控温技术：半导体制冷片加热制冷技术；

11.温度均匀性：≤±0.1℃；

12.温度速率：

1）最大升温速度：≥6.1℃/s；

2）最大降温速度：≥5.0℃/s；

- 梯度温度：

1）宽度：1℃～40℃

2）温度数：12列

14. 操控方式：

1）单机运行：≥10英寸内嵌式全彩触摸屏，仪器可脱离电脑独立运行；

2）PC直连：仪器通过点对点网络与电脑连接后，利用电脑上的应用软件实现实验设置、运行监控、数据分析等操作；

3）局域网接入：通过对仪器的网络参数进行设置，可将仪器接入本地局域网内，从而实现局域网内的任何一台电脑对仪器的运行监控、数据同步及分析等操作；

15.自动样本仓：样本仓可由触摸屏控制自动弹出/关闭，弹出状态时轻触样本仓可自动关闭；

16．软件分析功能：定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、熔解曲线分析、SNP分析、高分辨率熔解曲线（HRM）等；

17.LIS功能：可导出CSV、Excel、TXT等格式，开放数据端口，同步支持与LIS系统互联；

18.报告自定义功能：预存多种行业实验报告模板；全开放式万能报表功能，用户可自定义报告内容及形式；

19.实验数据在仪器内实时保存，且具备断电再来电时自动恢复实验功能，无需等待PC电脑及软件打开，即可独立运行继续进行未完成实验，以避免实验数据丢失及试剂损失；

六、材料说明

报价文件附带以下资料

- 报价单（因未使用医院提供的报价单模板造成报价信息的不明确，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

2、供应商资质文件：

营业执照、经营许可证（所售设备需在经销商营业范围之内，二类医疗器械备案，三类许可），法人授权书，被授权人身份证复印件

3、车辆及设备生产厂家资质文件：（紧急采购可后补）

营业执照、生产/经营许可证、产品注册证/备案登记表或同类文件

4、设备授权文件：授权文件需形成有效链接（紧急采购可后补）

（如：厂家 —— 一级代理 —— 二级代理 —— 医院）

（上述材料按照要求的顺序打印装订）

七、报价单模板：

潍坊高新技术产业开发区人民医院

移动核酸检测车紧急询价采购报价单

注：以下表格左侧项目不可修改删减，右侧红色字体填写完毕后删除，如有疑问可咨询0536-7516085

一、报价明细

（注：医疗器械需附上经销商资质文件、厂家资质文件、产品注册证或备案登记表；医院有权根据实际需求追加认为需要的证明文件）

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格/型号 | 数量 | 价格（元） | 质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 设备生产厂家全称 | 医疗器械必须与产品注册证或备案凭证名称一致 |  |  |  |
| 3 | 设备必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 设备生产厂家全称 | 医疗器械必须与产品注册证或备案凭证名称一致 |  |  |  |
|  | .... |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  | 人民币大写： |  |  |  |  |

二、供应商信息

| 供应商 汇款信息 | 单位名称： （盖章） 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

三、

供应商报价有效期限：

供应商名称：（盖章）

供应商电子邮箱：           必填

联系人：                联系电话：

供货时间：2022年   月   日前

日期：     年   月   日

八、法人授权材料

## 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：            性别：            年龄：

系                                的法定代表人。

特此证明。

供应商：              （盖公章）

## 日    期：          年      月       日

注：后附法定代表人身份证正反面复印件

## 如法人参与则不需要填写本页：

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）是                    （供应商名称）的法定代表人，现授权委托我单位的           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加  潍坊高新技术产业开发区人民医院移动核酸检测车紧急 询价采购活动。代理人报价、进行合同谈判、签署合同、履行合同和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：         性别：

单位：               部门 ：         职务：

办公电话：

移动电话：

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

注：后附法人授权代表人身份证正反面复印件

九、报价设备技术参数资料：（盖章）

- 车辆及配置参数

- 医疗设备配置参数