医疗设备询价采购公告附件

声明：所有递交报价文件的供应商均视为同意以下内容条款。

一、质保金及付款问题

付款方式为：供应商提供正规销售发票，设备验收合格后支付至合同金额的90%，余款10%质保期满无质量问题后付清。

二、采购原则：

符合参数要求，设备及耗材性价比高。

- 设备质保期：三年（供应商承诺质保期不得少于生产厂家质保期）

- 设备出厂要求：不得早于2021年8月

五、材料说明

报价文件附带以下资料

1、生产厂家资质文件：

营业执照、生产/经营许可证、产品注册证/备案登记表或同类文件

2、授权文件：授权文件需形成有效链接

（如：厂家 —— 一级代理 —— 二级代理 —— 医院）

3、各级代理经销商资质文件：

营业执照、经营许可证（所售设备需在经销商营业范围之内，二类医疗器械备案，三类许可）

报价供应商营业执照、法人授权书，被授权人身份证复印件

4、报价单（因未使用医院提供的报价单模板造成报价信息的不明确，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

5、参数偏离表

供应商需在报价文件中附加技术参数偏离表（因供应商未提供技术参数偏离表或提供的参数偏离表不完整，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

六、报价单模板：

潍坊高新技术产业开发区人民医院

医疗设备询价采购报价单

注：以下表格左侧项目不可修改删减，右侧红色字体填写完毕后删除，如有疑问可咨询0536-7516085

一、设备报价

（注：医疗器械需附上经销商资质文件、厂家资质文件、产品注册证或备案登记表；医院有权根据实际需求追加认为需要的证明文件）

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 设备生产厂家全称 | 医疗器械必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 1 |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  | 人民币大写： |  |  |  |

耗材报价：耗材报价不得高于挂网价格及其他医院供货价格

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

此表可根据耗材情况自行扩展。

耗材配送需通过我院配送商集中配送到院。

二、

| 供应商 汇款信息 | 单位名称： （盖章） 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

三、

供应商承诺质保期：设备验收之日起    年

供应商报价有效期限：

供应商名称：（盖章）

供应商电子邮箱：           必填

联系人：                联系电话：

供货时间：收到供货通知之日起      日历天。

日期：     年   月   日

七、技术参数偏离表模板：（盖章）

| 设备名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求参数 | 报价产品参数 | 偏离情况 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、本表偏离情况填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，备注栏可解释，不得虚假填写。

八、设备参数

- 微波消融治疗仪

- 一、适用范围：主要适用于普外科、介入科、骨科、妇科等科室开展甲状腺、肝、肺、等肿瘤的微波消融。

二、设备参数：

- 工作频率：提供2450MHz频率,输出功率：支持0-100W功率输出，且连续可调.

- 工作模式：连续、间歇两种工作模式任选，两种模式互换可调，在间歇工作状态输出3S，停止2S。

- 治疗时间：治疗时间（1-30）分钟，任意选择设置，治疗时间到，自动停止输出。

- 冷却系统：带有冷却系统，以保证消融针与正常组织接触面的温度在45℃以下。

- 消融针杆温监测及超温保护系统：消融针与正常组织接触面温度的实时监测、显示，测温范围10—45℃，精度±0.5℃，当温度超过45℃时，设备自动停止输出。

- 显示方式：触控液晶屏显示，可通过触摸屏控制整机。

- 工作电源：电压220V±10%；频率50Hz。

- 额定输入功率：≤1200 vA。

- 工作环境：温度5—40℃；湿度 ≤85%的条件均可正常工作；气压86-106KPa。

- 整机防泄漏：无用微波辐射<2mW/cm²；仪器外壳泄漏<2mW/cm²。

- 三、耗材参数

- 1、甲状腺、乳腺肿瘤微波消融针规格：L2长100mm（毫米），φ2直径1.5mm和1.6mm两种，L1工作前极3mm。直径1.5mm能满足甲状旁腺的消融。

- 2、肝、肺、肾肿瘤微波消融针规格：L2长100mm-180mm各种长度，φ2直径有1.3mm、1.6mm两种。L1工作前极11mm。

- 3、骨肿瘤微波消融针规格：L2长度200mm，φ2直径2.15mm，L1工作前极11mm。