医疗设备询价采购公告附件

声明：所有递交报价文件的供应商均视为同意以下内容条款。

一、质保金及付款问题

付款方式为：供应商提供正规销售发票，设备验收合格后支付至合同金额的100%。

二、采购原则：

符合参数要求，设备及耗材性价比高。

- 设备质保期：三年（供应商承诺质保期不得少于生产厂家质保期）

- 设备出厂要求：不得早于2021年9月

五、材料说明

报价文件附带以下资料

1、生产厂家资质文件：

营业执照、生产/经营许可证、产品注册证/备案登记表或同类文件

2、授权文件：授权文件需形成有效链接

（如：厂家 —— 一级代理 —— 二级代理 —— 医院）

3、各级代理经销商资质文件：

营业执照、经营许可证（所售设备需在经销商营业范围之内，二类医疗器械备案，三类许可）

报价供应商营业执照、法人授权书，被授权人身份证复印件

4、报价单（因未使用医院提供的报价单模板造成报价信息的不明确，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

5、参数偏离表

供应商需在报价文件中附加技术参数偏离表（因供应商未提供技术参数偏离表或提供的参数偏离表不完整，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

6、设备技术资料

7、材料一式两份，档案袋密封并盖章。

六、报价单模板：

潍坊高新技术产业开发区人民医院

医疗设备询价采购报价单

注：以下表格左侧项目不可修改删减，右侧红色字体填写完毕后删除，如有疑问可咨询0536-7516085

一、设备报价

（注：医疗器械需附上经销商资质文件、厂家资质文件、产品注册证或备案登记表；医院有权根据实际需求追加认为需要的证明文件）

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 设备生产厂家全称 | 医疗器械必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 1 |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  | 人民币大写： |  |  |  |

耗材报价：耗材报价不得高于挂网价格及其他医院供货价格

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

此表可根据耗材情况自行扩展。

耗材配送需通过我院配送商集中配送到院。

二、

| 供应商 汇款信息 | 单位名称： （盖章） 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

三、

供应商承诺质保期：设备验收之日起    年

供应商报价有效期限：

供应商名称：（盖章）

供应商电子邮箱：           必填

联系人：                联系电话：

供货时间：收到供货通知之日起      日历天。

日期：     年   月   日

七、技术参数偏离表模板：（盖章）

| 设备名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求参数 | 报价产品参数 | 偏离情况 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、本表偏离情况填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，备注栏可解释，不得虚假填写。

八、设备参数

- 一、适⽤范围与功能：产品适⽤于连续或定期测量 18 周岁及以上的成⼈葡萄糖浓度。葡萄糖传感器，不需要⽤户进⾏校准，使⽤时间最⻓可达 14 天。可以为⽤户提供实时的⾎糖⽔平、⾎糖趋势、⾎糖波动及⾎糖的时间百分率等特征，并提供⾼⾎糖、低⾎糖等提醒信息；

- 二、产品参数

- （1）血糖设备：

- 1、葡萄糖浓度探测范围：2.2~25mmol/L；

- 2、校准⽅式：⽆需校准；

- 3、数据记录频率：≥288 笔/天；

- 4、传感器有效⼯作时间：≥14 天；

- 5、数据储存时间：≥14 天；

- 6、传感器线性相关系统：R2 >0.98；

- 7、传感电极植⼊⼈体深度：5.00mm±1.00mm；

- 8、平均绝对相对误差值（MARD%）：≤9.0%；

- 9、与对照参⽐值 20/20%误差范围内的⼀致率：≥91%；

- 10、Clarke 误差栅格 A+B 区的⽐例 ：≥99%；

- 11、Consensus 误差栅格 A+B 区的⽐例 ：≥99%；

- 12、传感器防⽔等级：不低于IPX8（可承受浸⼊⽔下 1 ⽶⻓达 1 ⼩时）；

- 13、一体式传感

- （2）血糖管理系统组成（住院系统+门诊系统）

- 1、 全院⾎糖管理系统组成

- 系统包括了查房 APP、⾎糖管理终端、⾎糖中央监护站、电脑主机/服务器、⽹络设备和传感器。病区按照内分泌科建设要求无信号盲点布局，可根据科室业务发展免费进行扩充。

- 2、门诊系统，诊室配备电脑，扫码枪，可查看监测患者，可查看今日血糖达标患者，今日高、低血糖患者等，所有患者列表，可按分组显示，可显示对应患者的血糖值，TIR，AGP图谱，MAGE值等多种信息

- 3、⽀持数据接⼝：蓝⽛、HTTP；

- 可靠性：软件运⾏的业务数据使⽤数据库服务进⾏存储，全量备份；具有软件出错后数据恢复的能⼒；

- 4、查房 APP 应具有以下功能：

- 1）患者列表：绑定设备、数据筛选和查看⾎糖详情，包括实时⾎糖监测、每⽇⾎糖和⽇趋势图；

- 2）新建患者：新建和修改患者信息；

- 3）设置：⾎糖单位设置、历史患者查询、⽇志列表、注销设置、密码修改和退出登录。

- 5、⾎糖管理系统应具有以下功能：

- 1）主⻚：患者数据列表展示、低⾎糖/⾼⾎糖提醒数据列表展示；

- 2）患者管理：添加患者、查看数据、导出数据、修改信息、历史设备查看、条件搜索和我的设备；

- 3）设备管理：蓝⽛盒⼦（条件搜索、修改、停⽤设备、开启设备和条件搜索）、动态血糖设备（条件搜索和导出）；

- 4）科室管理：添加科室、修改科室和条件搜索；

- 5）账号管理：添加账号、修改账号、重置密码、导出账号和条件搜索；

- 6）系统管理：⻆⾊管理、菜单管理、岗位管理、字典管理、参数设置；

- 7）控糖管理：多点监测、作息时间设置、控糖⽅案设置和打卡药物。

- 6、⾎糖中央监护站应具有以下功能：

- 1）⾸⻚：患者数据列表展示、低⾎糖/⾼⾎糖提醒数据列表展示；

- 2）报警状态：正常状态、报警关闭、报警暂停、铃声关闭、铃声暂停、报警复位；

- 3）系统设置：报警设置、提示⾳设置。